南通市海门区采购招标文件

项目名称：南通市海门区四甲镇中心卫生院核磁共振移机及维保服务采购项目

采购单位：南通市海门区四甲镇中心卫生院

采购代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

二○二五年 三 月 十五 日

 **第一部分** **竞争性磋商公告**

根据政府采购相关法律法规的规定，江苏建达全过程工程咨询有限公司受南通市海门区四甲镇中心卫生院的委托，就南通市海门区四甲镇中心卫生院核磁共振移机及维保服务采购项目进行竞争性磋商，欢迎符合要求的单位前来参与磋商。

一、项目名称：南通市海门区四甲镇中心卫生院核磁共振移机及维保服务采购项目

本项目主要内容简介：具体详见项目需求。

**二、最高限价为**人民币 42万元（其中移机 35万元；技术维保 7万元/年），投标报价超过最高限价的视为无效报价。

三、投标供应商的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；查询结果有效期须在自本项目公告发布之日起至本项目投标截止日内有效。提供以上网页的投标单位企业信用的截图，未提供截图或失信的供应商资格审查均不予通过。）

（三）**本项目的特定资格要求：具备医疗器械经营许可证。（原件备查）**

（四）本项目不接受联合体投标。

四、招标采购方式：竞争性磋商。

五、采购文件获取：

符合招标条件的供应商如决定参与投标，请登录南通市海门区卫生健康委员会政府信息公开-政府采购栏（http://www.haimen.gov.cn/hmswjw/zfcg/zfcg.html）下载。请各投标人自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。

**六、**投标保证金：免交

**七、投标截止及开标时间：2025年3月27日14时30分（北京时间）。**

**八、递交投标文件、开标地点：海门区卫生健康委员会1212室 。**

九、联系方式：

招标人：南通市海门区四甲镇中心卫生院

联系人：黄先生 联系电话：13912233901

招标代理单位：江苏建达全过程工程咨询有限公司

联系人：陈女士  联系电话：18912438989

**友情提醒：**

1、请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2、请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3、请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

**第二部分 采购项目需求**

**第一章 有关要求说明**

**一、项目基本概况：**

采购人选择一家服务商对我院购置一台设备GE 1.5T Signa HDxt MR核磁共振设备移机及提供三年维保服务。资金来源自筹资金。

**第二章 采购项目商务要求**

**一 、 移机的工期及服务时间及地点：**

1.移机的工期：必须确保15天内完成移机并验收合格进度计划等内容；并确定开工时间、移机安装完成时间、试运转开始时间、移机验收时间等。中标人应按批准的进度计划组织移机，确保及时完工。如因中标人原因延误工期的需支付违约金人民币 1000 元/天（除采购人原因影响项目进度计划除外）。

2.服务时间：3年。（自合同签订之日起计算，合同签订后15天内完成移机并经验收合格进入3个月移机免费质保期；免费质保期满转入3年技术维保服务期，技术维保合同一年一签，经考核合格后可无缝续签，续签最多不超过2次。）

3.服务地点：采购单位指定地点。

**二、质量要求：**

核磁共振设备完好性检查经双方确认后办理设备移交手续。接机后中标方全权负责设备的质量、安全和移机。

**三、移机服务需求一览表及主要指标参数要求**

**3.1移机技术及服务要求：**

1、对磁共振设备搬出地和搬入地自行组织勘查，对设备现状由采购人组织统一现场勘察，对移机所需的现场改造、修缮等工作，以及与项目有关拆卸中的所有损坏、运输中的任何损失、移机过程中发生的 MR 磁体损坏、需更换配件费等所有事宜形成的费用全部包括在投标报价中，采购人不支付任何新增费用（除采购人新增工作内容以外的）。

2、GE 1.5T Signa HDxt MR设备一台，按照采购方的要求进行整机移机， 包含第三方设备高压注射器、工作站、精密空调等配套设施。投标方应负责移机过程的拆装机、退磁、励磁匀场及吊装、搬迁、调试等工作。

3、本项目的人员配置要求：必须是经原厂培训认证的工程师，且人数不少于3名。（提供相关培训证书）。

4、移机工作必须在接到采购人开工通知15天内完成，并调试好投入临床使用。

5、拆机再装机后图像效果不低于拆机前的图像效果。投标人须在移机前进行整机工作状态的交接并写备忘录，中标服务商负责设备的系统分离和搬运；同时负责该设备在安全就位后的安装，连接医院his系统及功能恢复与调试，直至设备恢复移机前状态。

**6、投标人应提供满足招标文件要求移机和维保服务承诺函和具有经合法校正本项目设备规格型号的专业维修工具、仪器承诺函。**

7、移机过程中，投标人须保证双方人员人身安全及财产安全，因投标人原因造成的损失由投标人承担相应责任。

8、移机过程中设备损坏及丢失均由投标人负责赔偿。

9、移机验收：由医院组织进行验收，验收合格后签字。

**3.2日常保养与定期保养要求：**

1、提供7×24小时免费在线技术支持，支持时间不限周末、节假日。

2、报修电话1小时内响应，现场维修8小时内到场。

3、每年免费上门为整机提供4次主动保养服务，每季度一次安全检查，影像质量检查。

4、供应商须具备GE MR设备维修售后涉及的专业维修工具使用保障能力，提供工具图片并配以文字说明。

5、确保设备开机率达到95%以上（按照365天/年计），即正常开机达到347天/年，停机不超过18天/年，停机超过一天维保期顺延两天。

**3.3、运输、安装、调试、培训等：**

1、移机中的运输项目可以由投标人指定有资质的物流运输公司来完成。投标人须具有经合法校正设备规格型号的专业维修工具、仪器。 投标人工作包括但不限于设备搬运、安装等，凡是与本项目移机与维保相关的设备设施购置、任何工作均包括在投标报价内，采购人不再支付任何费用。中标人应按设备型号的技术参数设计等组织移机。中标人应派遣有经验的工程师对设备进行安装和调试，确保安装质量达到产品出厂技术标准。

**四、付款方式：**

1.移机付款方式：签订合同后中标人移机安装调试完成，经验收合格后5个工作日内付至移机合同价款的50%；三个月移机免费质保满付清移机合同价款。

2.维保付款方式：三个月移机质保期满后进入技术维保履行阶段。每年服务费：服务期满6个月，支付至每年服务费的50%；服务期满一年，支付至每年服务费的100%。

**五、其他相关说明：**

1.中标单位与采购人签订合同。

2.本项目投标有效期为开标后60天。

3.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

4.投标人在投标报价时应将本项目的招标代理费等考虑在投标报价中，招标代理费按《招标代理服务费收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改办价格【2011】534号文件规定的60%计取，低于3000元的按照3000元收取，由中标单位在开标结束后直接支付给招标代理公司。

 5.移机完成可正常使用后，采购方在供应商的服务单上签字视为验收合格。

**第三部分 投标人须知**

## 一、招标采购文件说明

1、 招标采购文件由招标方负责解释。

2、 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分 招标公告

第二部分 采购项目需求

第三部分 投标人须知

第四部分 开评标

第五部分 合同相关要求

第六部分 投标文件格式

## 二、招标采购文件的澄清和修改

1、供应商领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间24小时前，送至招标人或代理单位，采购单位作统一答复，所有开评标程序等由代理单位作统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2.投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标供应商自行承担责任。

3.采购单位有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。采购单位对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标供应商具有约束力。

4.采购单位可视情况取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.投标供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

6.采购单位视情组织答疑会。

## 三、投标文件的制作

### 1、 原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

### 2、 投标文件的组成：见本招标采购文件第六部分“投标文件格式”。

**特别提示：请投标人携带相关原件用于备查。**不能提供原件的，则需投标人提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）

### 3、 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本两份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

### 4、 投标报价

（1）投标报价应包括报价指移机安装、调试、验收合格等全部费用，投标人报价应充分考虑本项目的实际情况和风险，中标后任何因疏 忽或误解项目情况而导致费用增加，投标人自行承担。

（2）中标人移机后不能运行使用或达不到移机前功能的，经综合评定移机后 设备不能继续使用的为移机失败的，中标供应商应按设备购置费用的10%支付赔偿金。

（3）投标方免费提供的项目，也应报价并注明免费，不计入报价总价。

（4）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

**（5）本项目将进行现场最终报价，请做好现场报价的准备。**

**（6）本项目最高限价为人民币42万元（其中移机35万元、技术维保7万元/年）。**

## 5.履约保证金

## 履约保证金为中标价的2%，履约保证金于合同签订前汇至招标人指定账户，（账户名：南通市海门区四甲镇中心卫生院；账号：102280001000008069；开户行：常熟农村商业银行海门支行）移机工作全部项目完成后并验收合格后1周内退还履约保证金。

## 四、投标文件的递交

1、招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2、投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3、招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

2．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

3．未能提供合格的资格文件；

4．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

5．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

6．投标保证金未按规定交纳或不足的；

7．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

8．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

9．评标委员会认为其他不合理情况的；

10．不符合法律法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

### 六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的：参加投标的供应商不足3家的，或者评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，招标人应报告监督部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

 **第四部分 开评标**

## 一、开评标程序

### 1.招标人组织开标

（1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

（2）询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

（3）凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

（4）在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

**2.评委会**由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。政府采购监督管理部门代表将监督开标的全过程。

 **(1）评审内容**

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否做出实质性响应；是否有计算错误。**评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。**

**（2）相应的规定**

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

**（3） 陈述、演示、答疑、澄清**

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 3.中标通知

（1）中标结果确定后，将在指定媒体上公示。公示期满，如无异议的，由招标人向中标方签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。

（2）未收到中标通知的投标人默认为未中标人，招标人不再以其他方式另行通知。

## 二、 评标办法

1、采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。

2、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个投标人的算术平均值，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

3、总得分最高的即为中标候选人。

4、商务技术分：70分

|  |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评审因素细化和量化 |
| 商务技术部分（70） | 企业能力（1分） | 具有辐射安全许可证的得1分，没有的不得分。注：提供证书原件复印件并加盖公章。 |
| 项目成员（9分） | 供应商配备于本项目的工程师具有设备原厂认证合格证书或原厂培训证书（需提供由设备生产厂商颁发的培训证书），每提供一名得3分，本项最高得9分。**注：提供证书原件复印件并加盖公章，否则不计分。** |
| 设备配置（6分） | 供应商具备满足此次维保服务要求所必要的专用工具，并确保相关工具的质量可靠，提供专用工具清单及相关计量校准合格证明，有1份得2分，最多得6分。**注：提供专用工具清单及有效期内的专用工具计量校准合格证明原件复印件并加盖公章，否则不得分。** |
| 业绩（15分） | 供应商自2021年1月1日（含）以来承接过同品牌影像设备维保项目业绩的，每有一个得3分，满分15分。**注：时间以合同签订时间为准，提供业绩证明材料（能够清晰反映合同首页、合同内容、合同签字页、用户清单、设备型号作为证明等）原件复印件并加盖公章，否则不得分。** |
| 现场答辩（8分） | 针对本项目特点，由评标委员会现场出题对供应商拟派项目负责人的综合能力及答辩现场阐述进行打分，重点考量项目熟悉程度、专业能力、组织能力、沟通能力、逻辑条理性等方面，如项目负责人未参与答辩的不得分。**优秀8分，良好5分，一般2分，不合格的不得分。** |
| 移机服务实施方案（12分） | **响应文件中提供移机服务实施方案，评标小组根据方案的可行性、完整性、针对性等进行打分，方案包含但不限于服务方法、周期、内容及技术保障。**1、组织方案详细、具体、可行，完全满足本项目要求得12分；2、组织方案具体、可行，基本满足本项目要求得9分；3、组织方案基本可行，基本满足本项目要求得分6分；4、未提供服务实施方案或方案与项目严重不符，本项不得分。 |
| 日常维保方案（10分） | **响应文件中提供日常维保方案，评标小组根据方案进行打分：**1、日常维保方案科学全面，能够针对本项目需求出具深度细化的维保服务内容，维保服务流程科学标准，具有合理的巡检及问题处理机制，得10分；2、日常维保方案较全面，具有主要维保服务内容，维保服务流程标准，具有巡检及问题处理机制，得6分；3、日常维保方案较全面，具有维保服务内容和流程，巡检及问题处理机制不够全面，得2分；4、未提供日常维保方案或方案与项目严重不符，本项不得分。 |
| 应急预案（9分） | **评标小组根据供应商提供的应急预案进行打分。**1、应急预案细化全面，应急措施科学合理，服务响应及时高效，应急保障人力及物资安排合理，得9分；2、应急预案基本全面，应急措施合理，服务响应滞后，具有应急保障人力及物资安排，得6分；3、应急预案不全，应急措施混乱，服务响应时间滞后，未考虑人力及物资安排或安排不合理，得3分；4、未提供应急预案或预案与项目严重不符，本项不得分。 |

**注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。**

**②请供应商制作投标文件的同时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。**

**③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好签订合同前被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。**

5、价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

6、出现下列情形之一的，作无效标处理：

（1）响应文件未按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

（2）响应文件的资料有虚报或者谎报的；

（3）响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

（4）不具备磋商文件规定的资格要求的；

（5）响应文件有重大漏项或重大不合理的；

（6）项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

（7）磋商响应报价超出项目预算的；

（8）被认定为低于成本报价磋商竞标的；

（9）供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

（10）不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

（11）磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况。

7.成交通知

成交结果在南通市海门区卫生健康委员会网站公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

**第五部分 采购合同**

项目名称：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

见证方：

甲、乙双方根据 项目招标的结果，签署本合同。

**一、服务及货物**

1.1 服务及货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

**二、合同金额**

2.1 本合同金额为（大写）： （小写： ）。

**三、技术资料**

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

**五、产权担保**

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**六、履约保证金：无**

**七、转包或分包**

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

**八、服务期**

8.1 服务时间：3年。（自合同签订之日起计算，合同签订后15天内完成移机并经验收合格进入3个月移机免费质保期；免费质保期满转入3年技术维保服务期，技术维保合同一年一签，经考核合格后可无缝续签，续签最多不超过2次。）

**九、交付期、交付方式及交付地点**

9.1 交付期：甲方指定时间

9.2 交付方式：

1.移机付款方式：签订合同后中标人移机安装调试完成，经验收合格后5个工作日内付至移机合同价款的50%；三个月移机免费质保满付清移机合同价款。

2.维保付款方式：三个月移机质保期满后进入技术维保履行阶段。每年服务费：服务期满6个月，支付至每年服务费的50%；服务期满一年，支付至每年服务费的100%。

9.3 交付地点：甲方指定地点

**十、移机技术及服务要求：**

1、对磁共振设备搬出地和搬入地自行组织勘查，对设备现状由采购人组织统一现场勘察，对移机所需的现场改造、修缮等工作，以及与项目有关拆卸中的所有损坏、运输 中的任何损失、移机过程中发生的 MR 磁体损坏、需更换配件费等所有事宜形成的费用全部包括在投标报价中，采购人不支付任何新增费用（除采购人新增工作内容以外的）。

2、GE 1.5T Signa HDxt MR设备一台，按照采购方的要求进行整机移机， 包含第三方设备高压注射器、工作站、精密空调等配套设施。投标方应负责移机过程的拆装机、退磁、励磁匀场及吊装、搬迁、调试等工作。

3、本项目的人员配置要求：必须是经原厂培训认证的工程师，且人数不少于3名。（提供相关培训证书）。

4、移机工作必须在接到采购人开工通知15天内完成，并调试好投入临床使用。

5、拆机再装机后图像效果不低于拆机前的图像效果。投标人须在移机前进行整机工作状态的交接并写备忘录，中标服务商负责设备的系统分离和搬运；同时负责该设备在安全就位后的安装，连接医院his系统及功能恢复与调试，直至设备恢复移机前状态。

**十一、税费**

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十二、质量保证及售后服务**

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在\_\_\_小时内到达甲方现场。

**十三、日常保养与定期保养要求：**

1、提供7×24小时免费在线技术支持，支持时间不限周末、节假日。

2、报修电话1小时内响应，现场维修8小时内到场。

3、每年免费上门为整机提供4次主动保养服务，每季度一次安全检查，影像质量检查。

4、供应商须具备GE MR设备维修售后涉及的专业维修工具使用保障能力，提供工具图片并配以文字说明。

5、确保设备开机率达到95%以上（按照365天/年计），即正常开机达到347天/年，停机不超过18天/年，停机超过一天维保期顺延两天。

6、乙方按照招标文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

7、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构或者相关专家参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告或者评审报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；甲方牵头组织验收，验收相关费用由乙方支付。

8、甲乙双方关于调试和验收的其他约定： 。

**十四、运输、安装、调试、培训等：**

移机中的运输项目可以由投标人指定有资质的物流运输公司来完成。投标人须具有经合法校正设备规格型号的专业维修工具、仪器。 投标人工作包括但不限于设备搬运、安装等，凡是与本项目移机与维保相关的设备设施购置、任何工作均包括在投标报价内，采购人不再支付任何费用。中标人应按设备型号的技术参数设计等组织移机。中标人应派遣有经验的工程师对 设备进行安装和调试，确保安装质量达到产品出厂技术标准。

**十五、违约责任**

15.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意更换服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务的，甲方可单方面解除合同。

**十六、不可抗力事件处理**

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十七、诉讼**

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南通市。

**十八、合同生效及其他**

18.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：  | 乙方：  |
| 地址：  | 地址：  |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日  | 日期： 年 月 日 |

**第六部分 质疑提出和处理**

**一、质疑的提出**

1、质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

2、供应商领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间24小时前，送至采购单位。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

5、本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6、提供报名回执的复印件，由供应商法人代表签字或盖章，并加盖供应商公章，对不能提供的将不予受理。

**二、《质疑函》的受理和回复**

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达采购单位和招标人。

2、在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

**三、质疑处理**

**1、质疑成立的处理。**中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》处理。

**2、质疑不成立的处理。**

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，招标人有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通市公共资源交易中心网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

**四、无佐证材料的举报作违约处理。**供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

**五、投诉不成立的作违约处理。**供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

**六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关**情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

**第七部分 投标文件格式**

**投标资料目录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| 1 | 关于资格的声明函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 2 | 法定代表人身份证明书 |  | 第 页 | 见附件 |
| 3 | 授权委托书 | 授权代表为投标企业正式人员证明：须提供用工合同复印件及2025年2月单位为其缴纳的社保证明材料 | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 4 | 营业执照 |  | 第 页 |  |
| 5 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 提供《投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函》 | 第 页 | 见附件 |
| 6 | 信用 | 提供网页截图 | 第 页 |  |
| 7 | 投标供应商的其他资格要求 | 详见招标公告内容 |  |  |
| 8 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  | 第 页 |  |
| 9 | 商务技术 |  | 第 页 | 按照评分标准提供相应的材料及方案，文件目录前提供评分索引 |
| 中小企业声明函（如有）、报价一览表 | 须单独密封 |

单位名称（公章） 法定代表人或被授权人（签字）

 年 月 日

（1）第1至9项装订于资格审查文件内！中小企业声明函（如有）、报价一览表装订于商务标内！

（2）《授权书》及相关《承诺函》、《报价单》等格式详见附件。

**关于资格的声明函**

南通市海门区四甲镇中心卫生院：

我公司认真对照招标公告，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加投标，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

 附：公司投标之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的投标人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时 间** | **受处理的原因**（如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | **处理的内容**（如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | **备 注** |
|  |  |  |  |

**法定代表人身份证明**

 先生/女士： 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

**注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章**

**授权委托书**

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起生效，特此声明。

 代理人（被授权人）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 单位名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 授权单位盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 单位名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日期：

**投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_（项目名称），投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

 承诺人名称（公章）：

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**南通市海门区四甲镇中心卫生院核磁共振移机及维保服务采购项目**

**报价一览表**

投标单位：（公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **最高限价** | **投标报价** | **备注** |
| 南通市海门区四甲镇中心卫生院核磁共振移机及维保服务采购项目 | 移机：35万元 | 移机： 万元 |  |
| 维保：7万元/年 | 维保： 万元/年 |  |
| 合计人民币大写： |

 法定代表人（授权代表）签名**：**

年 月 日

填写说明：

1、报价一览表须单独密封。

2、报价一览表必须加盖经销单位公章（复印件无效）。

**以下内容为开标时填写：**

**现场最终报价：**

**大写：**

**小写：**

**签字：**

**日期： 年 月 日**

**中小企业声明函（如有）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加 的 项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

移机及维保服务，属于 ；承接企业为 （企业名称），从业人员 人，属于 *（中型企业、小型企业、微型企业） ；*

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：